附件：

隔音屏蔽听力室

一、设备名称及数量

隔音屏蔽听力室：1套

二、技术参数

1、隔声屏蔽室：符合GB/T16403标准，室内本底噪声≤25dB（A）标准，（室外本底噪声≤55dB（A）），能有效屏蔽AM、FM波，接地电阻≤2欧姆

2、外形尺寸：外尺寸：2000×2400×2600（长×宽×高），内尺寸：1700×2100×2000（长×宽×高）

3、屏蔽层：六面墙体及隔声门内均铺设80目铜网，屏蔽效能50-4KHZ,80 dB ,满足ABR设备使用

4、全钢悬浮结构，隔声屏蔽室六面墙体不与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工无须焊接，为保证使用空间，墙体厚度150mm；

5、环保材料，符合国家室内空气质量标准GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2006版）Ⅰ类标准。甲醛：≤0.08 mg/m3，苯：≤0.09 mg/ m3，TVOC：≤0.60 mg/ m3，具有无甲醛吸音板检测报告；隔声板质量检测报告；测听室声学检测报告；提供“零甲醛吸音棉检测报告”及吸音棉和吸音板样本

6、双全钢磁控隔声屏蔽门：净尺寸1860 mm×770mm，正、反面全钢结构，；无孔安装，开关自如，不使用门锁

7、观察窗，双层钢化中空玻璃，尺寸800mm×600mm

8、门框门板安装指簧铜片，进口铍铜指簧片，耐折弯、碰撞

9、减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变

10、钢板内附着阻尼材料，防止钢板共振

11、信号转接系统：10通道（内外各10个），φ6.5mm立体声插座不使用直插式转接在墙面开孔，防止信号失真和漏声；

12、主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥120m3/小时，消音处理，消音量大于35dB；

13、隔声屏蔽室外墙1.2 mm镀锌钢板、双面静电喷涂，防潮、防锈，不使用

喷漆；

14、内表面：冲孔铝板

15、地面：环保吸音地毯

16、安全要求：《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）；《电气装置安装安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）；

三、商务要求：

整机质保壹年（含软件），付款方式：货到验收合格后60个工作日内付90%，余款10%质保期到后无息付清。

询价响应文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

询

价

响

应

文

件

供 应 商：                  （签章）

年      月      日

一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 询价公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的招标采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商：                      （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

二、项目响应情况

1、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

2、报价及响应情况表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 询价技术要求 | 报价技术配置 | 响应情况 | 单价 | 数量及单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）或被授权人（签字）：

三、有关资质证明材料

1、身份证明材料 
    2、法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签章：

身份证号码：

联系电话：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

联系电话：

供应商名称：                        （签章）

日      期：

（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 委托代理人身份证正面电子扫描件 | 委托代理人身份证反面电子扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面电子扫描件 | 法定代表人身份证反面电子扫描件 |

3、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （签章）

年    月    日

4、询价文件中要求的其它资格证明文件